เอกสารหมายเลข 1.1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

- ความต้องการ	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง  		จำนวน 1   ชุด

(High performance liquid  chromatograph, HPLC)

- วัตถุประสงค์  	เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี

คุณลักษณะทั่วไป

ครุภัณฑ์ที่เป็นชุดเครื่องมือที่มีอุปกรณ์สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสาร (Qualitative and Quantitative analysis) โดยใช้หลักการ High Performance Liquid Chromatography ควบคุมสั่งการทำงานและประมวลผลโดยสมบูรณ์แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

- ระบบขับเคลื่อนสารละลายความดันสูง (Pump Unit) จำนวน 1 ชุด

- ระบบไล่ฟองแก๊สในของเหลวที่เป็น mobile phase และสารละลายที่ฉีดจาก Auto-Sampler

- เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto-Sampler) จำนวน 1 ชุด

- ชุดควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ (Column oven) จำนวน 1 ชุด

- เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดไดโอดอาร์เรย์ (Diode Array Detector) จำนวน 1 ชุด

- เครื่องตรวจวัดสารชนิดวัดดรรชนีการหักเห (Refractive Index) จำนวน 1 ชุด

- เครื่องตรวจวัดสารชนิด Fluorescence detector จำนวน 1 ชุด

- ระบบควบคุมและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์ประกอบต่างๆ

10. เอกสารรับรองคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องมือ การรับประกัน รวมถึงการให้บริการหลังการขาย

# คุณลักษณะเฉพาะ

- ระบบขับเคลื่อนสารละลาย (Pump)

  - สามารถควบคุมอัตราการไหลในช่วง 0.001 - 9.000 มิลลิลิตรต่อนาที หรือดีกว่า

  - ทำงานที่แรงดันสูงสุดได้ถึง 40 MPa หรือ 400 bar โดยระบบลูกสูบ 2 ตัว

  - มีค่าความถูกต้องของอัตราการไหล ความผิดพลาดไม่เกิน  1% หรือ  2.0 ไมโครลิตร (ที่อัตราการไหลระหว่าง 0.010 – 5.000 mL/min) หรือดีกว่า

  - มีระบบผสมตัวทำละลายภายใต้ความดันต่ำ (Low Pressure Gradient System) โดยควบคุมการเปิด-ปิดของ Solenoid  vale ในการผสมสารละลายได้สูงสุด 4 ชนิดในอัตราส่วนต่างๆ สามารถตั้งโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 9 โปรแกรม และทำ Gradient ได้ทั้งแบบ Linear และ Multi-step

  - มีโหมดการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Gradient, Retention time, Reproducibility  และ Sensitivity ให้สูงขึ้น

  - มีค่าความแม่นยำของอัตราการไหล (Flow rate precision) โดยมีค่าคลาดเคลื่อน (SD) ไม่เกิน 0.02 นาที หรือค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (RSD) ไม่เกิน 0.075%

  - มีฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบความบกพร่อง อายุงาน หรือแสดงสถานะการทำงานต่างๆของปั้ม ดังนี้

    - Total flow rate display

    - Double speed error

    - Changeover number of times of the proportioning valve

    - Running time of the dynamic mixer

    - Changeover number of times of the auto purge valve

    - Operating time of the plunger wash pump

    - มีระบบตรวจสอบการรั่วของปั้ม (Leak sensor)

- ระบบกำจัดฟองอากาศ (Degassing)

  - มีระบบการกำจัดฟองอากาศได้ถึง 6 ช่อง โดย 4 ช่องสำหรับ mobile phase จาก Pump และ 2 ช่องสำหรับสารละลายที่ฉีดจากจาก Auto-Sampler

  - สามารถปรับอัตราการไหลได้ถึง 3 มิลลิลิตรต่อนาที หรือดีกว่า

  - มีความจุของ Chamber ไม่น้อยกว่า 480 ไมโครลิตรต่อ 1 flow path

- ระบบฉีดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Auto-Sampler)

  - เป็นเครื่องบรรจุและฉีดสารตัวอย่างเข้าคอลัมน์โดยตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนฉีดสารตัวอย่างและส่วนบรรจุหลอดใส่สารตัวอย่าง

  - มีระบบการฉีดตัวอย่างได้ในช่วงปริมาตรไม่น้อยกว่าระหว่าง 0.1-50 ไมโครลิตร

  - มีความแม่นยำของปริมาตรการฉีด (Injection volume precision) คลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 % RSD

  - มีค่าความถูกต้องในการนำพาสารตัวอย่าง (Carry-over) ไม่เกิน 0.003%

  - ส่วนบรรจุตัวอย่างสามารถบรรจุขวดขนาด 1.5 มิลลิลิตรได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 120  ตัวอย่าง

  - สามารถควบคุมการทำงานได้จาก software ได้

  - มีฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

    - Injection port seal

    - Injection valve seal

    - Syringe valve seal

    - Syringe

    - Wash pump operation time

    - Door lock และ Leak sensor

- ระบบควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์ (Column oven)

  - ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Heating/Cooling block  ร่วมกับ ระบบ Air circulation

  - สามารถตั้งค่าและควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง 1 - 85C และปรับอุณหภูมิได้ละเอียด 1 C

  - มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ  1.0C ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง  20 - 85C

  - มีค่าความแม่นยำ (Precision) ในการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 0.2 C ของค่า SD

  - สามารถบรรจุคอลัมน์ขนาด 30 เซนติเมตรได้อย่างน้อย 2 คอลัมน์

  - สามารถควบคุมการทำงานได้จาก software ได้

  - มีฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับตรวจสอบเทอมต่างๆดังนี้

4.7.1 Recording of the changeover number of times

4.7.2 Exchange dates of the optional changeover valve

4.7.3 Solvent leak sensor และ Gas sensor

- เครื่องตรวจวัดสารชนิด Diode Array Detector มีลักษณะดังนี้

  - มีจำนวน Diode ไม่น้อยกว่า 1,024 ไดโอด

  - มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นชนิดหลอดดิวเทอเรี่ยม (D2 lamp) และทังสเตน (W lamp) สามารถ ตรวจวัดแสงได้ในช่วงความยาวคลื่น 190 ถึง 900 นาโนเมตร

  - มีหลอดเมอร์คิวรี่ (Hg lamp) สำหรับตรวจเช็คความยาวคลื่น

  - มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy)  1 นาโนเมตร

  - มีค่าความกว้างของแสงผ่าน (Slit  type) 1 และ 4 นาโนเมตร หรือดีกว่า

  - มีค่าสัญญาณรบกวน (Noise) ไม่เกิน  0.5 x 10-5 Au ที่ 250 และ 600 นาโนเมตร

  - มีค่าเบี่ยงเบนจากเส้นฐาน (Drift) ไม่เกิน  0.4 x 10-3 Au ต่อชั่วโมง ที่ 250 และ 600 นาโนเมตร

  - สามารถตั้งค่าการตอบรับ (Response) ต่างๆได้ เช่น 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2 วินาที หรือดีกว่า

  - ประกอบด้วย Flow Cell ที่มีระทางที่แสงเดินทาง (Optical Path Length) 10 มิลลิเมตร และมีความจุขนาด 13 ไมโครลิตร

  - สามารถควบคุมการทำงานได้จาก software ได้

  - มีฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

5.11.1 D2 lamp, W lamp, Hg lamp lighting time

5.11.2 D2 lamp energy check (c) W lamp energy check

5.11.3 Hg lamp wavelength check

5.11.4 D2 lamp wavelength check

- เครื่องตรวจวัดดรรชนีการหักเห (RI Detector)

  - มีค่า Refractive Index  อยู่ในช่วง 1 - 1.75 RIU

  - มีค่าสัญญาณรบกวน (Noise) ไม่เกิน  2.5  x 10-9 RIU/h ที่ 250 นาโนเมตร

  - มีค่าเบี่ยงเบนจากเส้นฐาน (Drift) ไม่เกิน  2  x 10-7 RIU/h ที่ 250 นาโนเมตร

  - มีช่วงการควบคุมอุณหภูมิ คือ OFF และในช่วงระหว่าง 30 -50 C หรือกว้างกว่า

  - มีค่าคงที่ของการตั้งเวลา (Time constant) 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 วินาที

  - สามารถควบคุมการทำงานได้จาก software ได้

- เครื่องตรวจวัดสารชนิด Fluorescence Detector

  - มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นชนิดหลอดซีนอน (Xenon lamp)

  - สามารถเลือกคลื่นแสง Excitation ในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 200-850 mm หรือกว้างกว่า และ Emission ในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 250-900 nm หรือกว้างกว่า

  - มีหลอดเมอร์คิวรี่ (Hg lamp) สำหรับตรวจเช็คความยาวคลื่น

  - มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy)  3 นาโนเมตร หรือดีกว่า

  - มีค่าความกว้างของแสงผ่าน Spectral Bandwidth เท่ากับ 15 นาโนเมตร สำหรับ Excitation  และ 15, 30 นาโนเมตร สำหรับ Emission หรือดีกว่า

  - มีค่าความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่า 900 S/N ratio of water raman

  - สามารถตั้งค่าค่าการตอบรับ (Response) ต่างๆได้ เช่น 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 2 วินาที หรือดีกว่า

  - ประกอบด้วย Flow Cell ที่มีความจุขนาด 12 ไมโครลิตร

  - สามารถควบคุมการทำงานได้จาก software ได้

  - มีฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

7.10.1 Lamp energy check

7.10.2 Wavelength accuracy check

    - Lamp lighting time and replacement record

- ระบบควบคุมและประมวลผล (Control and Data Processor)

  - สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งระบบหน้าจอสัมผัสและระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลดิบผลการวิเคราะห์ออกมาประมวลผลหรือพลอตกราฟโครมาโทแกรมหรือกราฟอื่นๆได้โดยสะดวกด้วยซอฟท์แวร์อื่นๆ เช่น Excel หรือ Origin ได้

  - ระบบสัมผัสมีคุณลักษณะดังนี้

    - มีหน้าจอแบบสีชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 5.7 นิ้ว

    - เป็นแบบสัมผัสทำให้ให้ง่ายต่อการทำงาน

    - สารมารถควบคุมการทำงานได้ทุก Module

    - สามารถตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า 9 โปรแกรม

8.3 ระบบคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) ควบคุมการทำงานด้วยระบบปฏิบัติงาน Windows 7 หรือดีกว่า สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของเครื่อง HPLC พร้อมทั้งรับสัญญาณ บันทึกสัญญาณ ประมวลผลและรายงานผล จำนวน 1 ชุดมีคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้

    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

    - หน่วยความจำหลัก (RAM) เป็นชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

    - หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) เป็นชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวนอย่างน้อย 1 หน่วย

    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

    - มีซอฟต์แวร์จำเป็นพื้นฐานต่างๆที่ถูกกฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก่ Microsoft word, power point, excel, acrobat reader, anti-virus และอื่นๆ

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

    - เครื่องพิมพ์ผล (Printer) จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะดังนี้

      - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

      - เทคโนโลยีการพิมพ์เป็นแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED

      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

      - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้

      - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้

      - สามารถใช้งานร่วมกับกระดาษขนาด A4 ได้

      - หมึกพิมพ์เป็นชนิดไข (Wax printing) เท่านั้น

    - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

      - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA

      - มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า

      - มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า

      - สามารถสำรองกระแสไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

    - มีโต๊ะที่มีพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับวางเครื่องมือทุกชิ้นส่วน เป็นโต๊ะที่มีความแข็งแรงตั้งได้ระดับ จำนวน 1 ตัว

    - มีเก้าอี้นั่งสำหรับผู้ใช้เครื่องมือที่สามารถหมุนรอบทิศ มีพนักพิงระดับเสมอศีรษะ จำนวน 2 ตัว

9. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้แก่

9.1 คอลัมน์ C-18 พร้อม guard ขนาดอนุภาค 5 µm ขนาด 4.6 mm × 30 cm จำนวน 2 คอลัมน์

9.2 คอลัมน์สำหรับวิเคราะห์แยก Sugar พร้อม guard ใช้ได้กับช่วง pH ระหว่าง 1-3 ขนาดอนุภาค 9 µm ขนาด 7.8 mm × 30 cm จำนวน 1 คอลัมน์

9.3 ชุดอุปกรณ์สำหรับกรอง Sample และ Mobile phase จำนวน 1 ชุด

9.4 Filter membrane ขนาดตามมาตรฐานของเทคนิค HPLC ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในการกรองสารละลายในหัวข้อ 9.3 จำนวนอย่างล่ะ 2 กล่อง

9.5 ขวดใส่ Mobile phase ขนาด 1 ลิตร หรือดีกว่า จำนวน 4 ขวด

9.6 ขวดใส่สารตัวอย่างสีชาขนาด 1.5 มิลลิลิตร พร้อม septum จำนวน 1,000 ขวด

9.7 สารมาตรฐาน AR grade น้ำตาล จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ Sucrose Glucose Fructose Xylose และ Maltose ชนิดละไม่น้อยกว่า 100 กรัม สารมาตรฐานสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ต่างๆจำนวน 8 ชนิดๆละไม่น้อยกว่า 100 กรัม และตัวทำละลาย Methanol และ Acetonitrile ชนิด HPLC เกรด ขนาด 2.5 ลิตร จำนวนอย่างละ 8 ขวด

- เอกสารรับรองคุณภาพและมาตรฐานของเครื่องมือ การรับประกัน รวมถึงการให้บริการหลังการขาย

  - รับประกันคุณภาพเครื่องมือทุกชิ้นส่วนเป็นเวลา 2 ปี และระหว่างประกันหากมีชิ้นส่วนใดของเครื่องเกิดขัดข้องตามปกติวิสัยของการใช้งาน บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนโดยเร็วและไม่คิดมูลค่า รวมถึงการบริการตรวจเช็คและสอบเทียบเครื่อง (calibration) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 2 ครั้งภายในปีรับประกัน

  - มีใบรับรองมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบ ISO 9001 หรือเทียบเท่า

  - ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง HPLC จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและผลิตจากประเทศเดียวกัน

  - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป

  - มีคู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทยและอังกฤษอย่างละฉบับ

  - ติดตั้งและสาธิตการใช้งานเครื่องมือจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 วัน โดย 1 วันเป็นการติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ และอีกอย่างน้อย 1 วันเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานเครื่องเต็มรูปแบบทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการดูแลหลังการขาย มีเอกสาร Installation Qualification (IQ) และ Operation Qualification (OQ) ประกอบการติดตั้งเครื่องด้วย และต้องมีโปรแกรมแบบ real time สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องมือ ที่เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างผู้ใช้และช่างผู้ชำนาญงาน ณ ช่วงเวลาที่เกิดปัญหานั้นๆ

  - หลังจากติดตั้งส่งมอบเครื่องแล้วบริษัทจะส่งช่างมาตรวจเช็คเครื่องมือทุกๆ 6 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน และมีบริการหลังการขายหลังหมดระยะเวลารับประกัน โดยบริษัทยินดีมาให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลา 10 ปีต่อเนื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องมีหนังสือสัญญาการให้บริการข้างต้นต่อมหาวิทยาลัยซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทเท่านั้น

  - มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงและการให้บริการด้านอะไหล่ในอนาคต

  - กำหนดติดตั้ง และส่งมอบภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- กำหนดยืนราคา

11.1   กำหนดยืนราคา  90  วัน  นับตั้งแต่ยื่นเสนอราคา

ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

(ลงชื่อ)...................................................................................

(..........................................)

อาจารย์ประจำสาขา......................

เบอร์โทรศัพท์ ...................................